## CZĘŚĆ NR 1
CZĘŚĆ nr 1 - RĘKAWICE JEDNORAZOWE DIAGNOSTYCZNE | [9 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | ilość wymaganych próbek
1 | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, gładkie, rolowany mankiet, Grubość: na palcu 0,10 mm ( +/-0,01mm), oraz dłoni 0,08 mm( +/-0,01mm), na mankiecie 0,06mm(+/- 0,01mm),Środek ochrony indywidualnej kat III. opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru, AQL 1,5 oznaczony na opakowaniu ; Kolor biały ( półprzeźroczysty ). Opakowanie a'100sztuk, rozmiar: XS, S, M, L, XL |  | op. | 8500 | 100 | [6 empty] | 1 opakowanie
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe Grubość: na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06mm. Długość min.240mm. Rolowany mankiet, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców, Rękawice posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej Zgodne z normą EN 455 z oryginalnym nadrukiem na opakowaniu. AQL 1,0 nadrukowany na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'100 sztuk (XS-XL) |  | op. | 14000 | 100 | [6 empty] | 1 opakowanie
3 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor biały, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane , tekstura na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm,; grubość min. na palcu 0.11 mm, na dłoni min 0.08 mm, na mankiecie min 0.06 mm ; AQL 1.0.Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Opakowanie A 50 szt rozmiar S-XL |  | op. | 400 | 50 | [6 empty] | 1 opakowanie
4 | Rękawice diagnostyczne jałowe, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana; długość rękawicy minimum 244 mm. Grubość na palcu 0.15 – 0.16 mm, na dłoni 0.13 – 0.14 mm oraz na mankiecie 0.10 – 0.11 mm AQL 1.0 . Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I sterylnej oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420. |  | para | 20000 | 50 | [6 empty] | 1 para
RAZEM:

## CZĘŚĆ NR 2
CZĘŚĆ nr 2 - RĘKAWICE JEDNORAZOWE CHIRURGICZNE | [9 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | ilość wymaganych próbek
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana. Długość rękawicy min. 295mm, Grubość średnia na palcu 0,23mm, średnia na dłoni 0,205mm, średnia na mankiecie 0,17mm. Poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g , AQL 1.0 (zgodne z Dyrektywą MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w kl.I oraz z Dyrektywą PPE 89/686/EEC w kat.III); przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07, Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, Rozmiary 6,0 - 8,5 |  | para | 14000 | [7 empty] | 1 para
2. | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, ksztatł anatomiczny, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana, wewnętrzna chlorowana. Długość rękawicy min. 500mm, Grubość na palcu 0,33-0,34mm, na dłoni 0,30-0,31mm, na mankiecie 0,18-0,19mm. Poziom protein lateksu poniżej 20mcg/g, AQL1,0 (zgodne z Dyrektywą MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w kl.IIa), Zgodne z normą EN455(1-4), Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, Rozmiary S-6,5; M-7,5; L-8,5 |  | para | 200 | [7 empty] | 1 para
3. | Rękawice chirurgiczne do systemu podwójnego zakładania (double gloving) jako rękawice spodnie jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor niebiesko-zielony, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna gładka, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, z warstwą nawilżającą. Długość rękawicy min. 295mm, Grubość średnia na palcu 0,19mm, Grubość średnia na dłoni 0,18mm, Grubość średnia na mankiecie 0,13mm. Poziom protein lateksu poniżej 30mcg/g, AQL 1.0 . Zgodne z normą EN455(1-3), EN374 -3. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, Rozmiar: 6,0- 8,5 |  | para | 1000 | [7 empty] | 1 para
4. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana, wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy min. 285mm, grubość na palcu 0,23-0,24mm, na dłoni 0,20-0,21mm, na mankiecie 0,18-0,19mm. Poziom protein lateksu poniżej 18mcg/g, AQL ≤1,0 . Zgodne z normą EN 455(1-3). Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, Środek ochrony indywidualnej w kat III. Rozmiary 6,0 - 9,0 |  | para | 3500 | [7 empty] | 1 para
5. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy min. 280mm. Grubość na palcu 0,20-0,21mm, na dłoni 0,16-0,17mm, na mankiecie 0,12-0,13mm. Poziom protein lateksu poniżej 30mcg/g, AQL 1.0, zgodne z Dyrektywą MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w kl.IIa, zgodne z normą EN 455(1-4), Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, Rozmiary 6,0 - 9,0 |  | para | 4000 | [7 empty] | 1 para
6. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe do zabiegów mikrochirurgicznych, w kolorze brązowym w celu eliminacji odblasku świetlnego; kształt anatomiczny. Długość rękawicy min. 295 mm, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową, silikonowana. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18 mm, na części dłoniowej 0,15 mm, na mankiecie 0,12 mm. AQL: 1,0. zawartość protein lateksu <30 µg/g. Klasyfikacja CE IIa, Zgodne z wymaganiami normy EN 455 części 1-3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3; rozmiar od 6-9 |  | para | 1000 | [7 empty] | 1 para
| RAZEM: | X | X | X | X

## CZĘŚĆ NR 3
CZĘŚĆ nr 3 - RĘKAWICE JEDNORAZOWE RATOWNICZE | [9 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | ilość wymaganych probek
1. | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 270 mm grubość na palcu min 0.20 mm, na dłoni min 0.13 mm oraz na mankiecie min 0.09 mm , siła zrywu minimum przed starzeniem 13 N oraz minimum po starzeniu 12 N; AQL 1.5. Rękawice zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat III, zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3; opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | op. | 650 | 100 | [6 empty] | 1 opakowanie
| RAZEM: | X | X | X | X | [5 empty] | X