Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 1 – PANEL LAPAROSKOPOWY |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panel laparoskopowy wraz z narzędziami | 1 sztuka |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Panel laparoskopowy wraz z narzędziami – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości – 1 sztuka |  |  |
| 1. | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS |  |  |
| 2. | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w min 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie min 19 funkcji |  |  |
| 3. | Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7 |  |  |
| 4. | Klasa wodoszczelności konsoli kamery IPX0 |  |  |
| 5. | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) |  |  |
| 6. | Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy |  |  |
| 7. | Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu. |  |  |
| 8. | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) |  |  |
| 9. | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa +/-1 |  |  |
| 10. | Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard |  |  |
| 11. | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |  |  |
| 12. | Równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów |  |  |
| 13. | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe |  |  |
| 14. | Wyjścia cyfrowe min DVI – 2szt.; S-VHS 1szt |  |  |
| 15. | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych |  |  |
| 16. | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. |  |  |
| 17. | Zoom cyfrowy min 1,8x |  |  |
| 18. | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery |  |  |
| 19. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |  |
| 20. | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. |  |  |
| 21. | Waga głowica kamery - max 0,5 kg |  |  |
| 22. | Waga konsoli kamery - 4,9 kg +/- 5 % |  |  |
| 23. | Przewód głowicy kamery - długość min 3m |  |  |
| 24. | Wymiary konsoli kamery +/-5%: 32cm szer.x10 cm wys. X 39 cm głęb. |  |  |
| II. | Medyczny monitor |  |  |
| 1. | Rozdzielczość obrazu min.1920x1080 |  |  |
| 2. | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha |  |  |
| 3. | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny |  |  |
| 4. | Rozmiar plamki max : 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm |  |  |
| 5. | Jasność: min 500 cd/m2 |  |  |
| 6. | Kontrast: min 1400:1 |  |  |
| 7. | Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz |  |  |
| 8. | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna |  |  |
| 9. | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H |  |  |
| 10. | Min 5 trybów skalowania obrazu |  |  |
| 11. | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) |  |  |
| 12. | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski |  |  |
| 13. | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video |  |  |
| 14. | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie |  |  |
| 15. | Możliwość zablokowania przycisków |  |  |
| 16. | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego |  |  |
| 17. | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie |  |  |
| 18. | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora |  |  |
| 19. | Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego |  |  |
| 20. | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) |  |  |
| 21. | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 9 specjalności |  |  |
| 22. | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. |  |  |
| 23. | Wejścia min.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) |  |  |
| 24. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i min 4 przyciski na panelu przednim |  |  |
| 25. | Zużycie energii: 35-65W |  |  |
| 26. | Wymiary +/-5%: 660,4 mm× 442mm × 86,4 mm (szerokość × wysokość × głębokość) |  |  |
| 27. | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm |  |  |
| 28. | Waga: max 9 kg |  |  |
| 29. | Osłona monitora wykonana z plastiku ochraniająca matrycę |  |  |
| III | Źródło światła LED |  |  |
| 1. | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni . |  |  |
| 2. | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD |  |  |
| 3. | Moc źródła światła min 240W, nie dopuszczalny odpowiednik w mocy źródła światła ksenon |  |  |
| 4. | Żywotność LED min 60 000 godzin |  |  |
| 5. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta |  |  |
| 6. | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. |  |  |
| 7. | Tryb gotowości standby |  |  |
| 8. | Menu urządzenia w języku polskim |  |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia światłowodu od źródła światła |  |  |
| 10. | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów |  |  |
| 11. | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery |  |  |
| 12. | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. |  |  |
| 13. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |  |
| 14. | Klasa wodoszczelności źródła światła IPX0 |  |  |
| 15. | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych |  |  |
| 16. | Urządzenie laserowe klasy 1M |  |  |
| 17. | Światłowód autoklawowalny w przeźroczystej osłonie, średnica min 5mm, długość min 3m |  |  |
| 18. | Zakres światłowodów min. od 2 mm do 6,5mm |  |  |
| 19. | Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm głęb.+/- 5% |  |  |
| 20. | Waga max 7,5 kg |  |  |
| IV. | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi |  |  |
| 1. | Uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę |  |  |
| 2. | Wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP) |  |  |
| 3. | Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 4. | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym |  |  |
| 5. | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji |  |  |
| 6. | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym |  |  |
| 7. | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3 |  |  |
| 8. | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika |  |  |
| 9. | Zapis dźwięku i komentarzy głosowych |  |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o sterowanie głosowe rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu |  |  |
| 11. | Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez bezprzewodowego pilota |  |  |
| 12. | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych |  |  |
| 13. | Obraz: rozdzielczość: NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) |  |  |
| 14. | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników |  |  |
| 15. | Wejścia wideo min: 2xS-Video, 1xsygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080 |  |  |
| 16. | Wyjścia wideo min: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I) |  |  |
| 17. | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe |  |  |
| 18. | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć |  |  |
| 19. | Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu |  |  |
| 20. | Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość) |  |  |
| 21. | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie |  |  |
| 22. | Pilot zdalnego sterowania urządzeniami |  |  |
| 23. | Możliwość głosowego sterowania urządzeniami |  |  |
| 24. | Wbudowany twardy dysk o pojemności min 1Tb (zapis automatyczny) |  |  |
| 25. | Możliwość zapisania min 500 przypadków |  |  |
| 26. | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, |  |  |
| 27. | Obsługa Wifi |  |  |
| 28. | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM |  |  |
| 29. | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego |  |  |
| 30. | Masa całkowita: max 10,5kg |  |  |
| 31. | Wymiary 31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.) +/-5% |  |  |
| V. | Insuflator CO2 – 1 szt. |  |  |
| 1. | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 40l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. |  |  |
| 2. | Zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-30mmHg |  |  |
| 3. | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. |  |  |
| 4. | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy |  |  |
| 5. | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. |  |  |
| 6. | Funkcja podgrzewania gazu. |  |  |
| 7. | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie |  |  |
| 8. | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 |  |  |
| 9. | Cztery tryby pracy insuflatora |  |  |
| 10. | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym |  |  |
| 11. | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” |  |  |
| 12. | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg |  |  |
| 13. | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI |  |  |
| 14. | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI |  |  |
| 15. | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI |  |  |
| 16. | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI |  |  |
| 17. | Max. pobór mocy: 150 VA |  |  |
| 18. | Max. pobór prądu: 630 mA |  |  |
| 19. | Masa: max 9 kg |  |  |
| 20. | Dren do 100 x sterylizacji z podgrzewaniem |  |  |
| 21. | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – min. długość 1,5m |  |  |
| VI | Pompa laparoskopowa z akcesoriami wielorazowymi do drenów pompy |  |  |
| 1. | Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii |  |  |
| 2. | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) |  |  |
| 3. | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę |  |  |
| 4. | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. |  |  |
| 5. | Dreny jednorazowe do pompy z końcówką roboczą 1 op (6szt) |  |  |
| 6. | Dodatkowe zasilanie- akumulator |  |  |
| 7. | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. |  |  |
| 8. | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - zwykła, 12 otworów, , wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy – 2 sztuki |  |  |
| 9. | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - igła aspiracyjna, wykończenie metalowe |  |  |
| 10. | Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna z możliwością płukania i odsysania 5mm/32cm - "L" |  |  |
| 11. | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm do hydrodysekcji (1.96/2.8mm) |  |  |
| 12. | Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, łopatka do kamienia, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy. |  |  |
| VII | Optyki laparoskopowe |  |  |
| 1. | Optyka laparoskopowa 10mm 30 st - 1 szt :Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm . W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki - 2 komplety |  |  |
| VIII | Medyczny wózek aparaturowy |  |  |
| 1. | Wózek aparaturowy z atestem medycznym |  |  |
| 2. | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół |  |  |
| 3. | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm |  |  |
| 4. | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami |  |  |
| 5. | Uchwyt do światłowodu |  |  |
| 6. | Uchwyt na głowicę kamery |  |  |
| 7. | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka |  |  |
| 8. | Uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej |  |  |
| 9. | Uchwyt do butli CO2 |  |  |
| 10. | Wieszak na worki z płynem do irygacji |  |  |
| 11. | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka |  |  |
| 12. | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy |  |  |
| 13. | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 300 mm |  |  |
| 14. | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka |  |  |
| IX | Narzędzia laparoskopowe |  |  |
| 1. | Trokar laparoskopowy śr.5,5mm, wielorazowy, z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę minimalizującym zabrudzenie optyki, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gładki długość 100mm Z zapasowym kompletem uszczelek |  |  |
| 2. | Trokar laparoskopowy śr.11mm, wielorazowy, z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę minimalizującym zabrudzenie optyki, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gładki długość 100mm Z zapasowym kompletem uszczelek |  |  |
| 3. | Kompletne narzędzie laparoskopowe, 3częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; średnica 5 mm, z obrotowym pierścieniem, długość 330 mm,nożyczki typu Metzenbaum, krótkie bransze, obie bransze ruchome, długość branszy 12 mm, rączka bez zamka, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne |  |  |
| 4. | Kompletne narzędzie laparoskopowe, 3częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; z obrotowym pierścieniem, średnica 5 mm, długość 330 mm, disektor typu Kelly, łagodnie zagięty, obie bransze ruchome, rączka bez zamka, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne |  |  |
| 5. | Kompletne narzędzie laparoskopowe, 3częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; z obrotowym pierścieniem, średnica 5 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Kocher, 3x4 zęby, żłobione wnętrze bransz, obie bransze ruchome, rączka z zamkiem, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne |  |  |
| 6. | Kompletne narzędzie laparoskopowe, 3częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; z obrotowym pierścieniem, średnica 5 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Fundus, żłobione wnętrze bransz, z dwoma większymi zagłębieniami na każdej z bransz, obie bransze ruchome, rączka z zamkiem, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne |  |  |
| 7. | Kompletne narzędzie laparoskopowe, 3częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; z obrotowym pierścieniem, średnica 10 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Claw Grasper, jedna bransza ruchoma, długość nieruchomej branszy 27 mm, rączka z zamkiem, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne |  |  |
| 8. | Redukcja na narzędzia laparoskopowe 11mm/5,5mm, przesuwny system, |  |  |
| 9. | Końcówka ssąco-płucząca o średnicy 5mm, 4 otwory na końcu rurki, z podziałkami Wskazującymi na głębokość, w której znajduje się rurka, do użytku z rączką ebonitową pistoletową, z dwoma zaworami |  |  |
| 10. | Dreny do pompy ssąco-płuczącej typu P3000, niesterylne, autoklawowalne, Zestaw zawierający 2 dreny, wielokrotnego użytku |  |  |
| 11. | Dren do gazu, wielorazowy, z adapterami, do wysokiego przepływu, wielorazowy, Możliwy do sterylizowania, dł. 2,5m |  |  |
| 12. | Igła Veressa wielorazowa z kranikiem przepływowym autoklawowalna długość 120mm, średnica 2 mm |  |  |
| 13. | Kontener sterylizacyjny bezobsługowy, rozm. 465x280x150mm, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną BioBarier, Zapięcia napinające jednocześnie jako ergonomiczne uchwyty, kąt otwarcia 90 stopni, z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, Pokrywa z anodyzowanego aluminium, kolor do wyboru z palety barw producenta (6 kolorów), w zestawie z koszem z blachy perforowanej z nóżkami plastikowymi, rozmiar 405x252x80mm, kompatybilny z kontenerem aluminiowym wym 465x280x150mm, rogi ścięte, z możliwością ustawienia jednego na drugim, z możliwością opuszczenia uchwytów, Z możliwością zamontowania pokrywy zabezpieczanej przed otwarciem mechanizmem przesuwnym, wraz z matą silikonową typu jeż, z długimi kolcami i perforowaniem, rozmiar 500x320 mm, kolor niebieski, odporną na temperatury Od -40°C do +300°C |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 1

PARAMETRY OCENIANE

| Przedmiot zamówienia: Panel laparoskopowy – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia parametrów ocenianych TAK/NIE Wypełnia wykonawca Podać oferowany parametr Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości - Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED: Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Źródło światła LED - Urządzanie posiadające: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm: Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Medyczny rejestrator cenowy - Dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł: Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |
| 4. | Insuflator CO2 - Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów): Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |

_______________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 2 – DIATERMIA ARGONOWA |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia argonowa | 1 sztuka |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Diatermia argonowa – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Diatermia – Generator elektrochirurgiczny |  |  |
| 1. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym |  |  |
| 2. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji |  |  |
| 3. | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości |  |  |
| 4. | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym |  |  |
| 5. | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem |  |  |
| 6. | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania |  |  |
| 7. | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu |  |  |
| 8. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu |  |  |
| 9. | Wyświetlanie mocy: cięcia monopolarnego koagulacji monopolarnej koagulacji bipolarnej stopnia i poziomu hemostazy na oddzielnych wyświetlaczach |  |  |
| 10. | Gniazda przyłączeniowe: jedno gniazdo monopolarne jedno gniazdo bipolarne - jedno gniazdo elektrody neutralnej |  |  |
| 11. | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego |  |  |
| 12. | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora |  |  |
| 13. | Urządzenie z możliwością zapamiętania min. 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. |  |  |
| 14. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. |  |  |
| 15. | Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy |  |  |
| 16. | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz |  |  |
| 17. | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz |  |  |
| 18. | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego |  |  |
| 19. | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W |  |  |
| 20. | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W |  |  |
| 21. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji |  |  |
| 22. | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray |  |  |
| 23. | 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana |  |  |
| 24. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W |  |  |
| 25. | Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W |  |  |
| 26. | Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu |  |  |
| 27. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s |  |  |
| 28. | Programy polipektomii, papilotomii, koagulacji argonowej |  |  |
| 29. | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu |  |  |
| 30. | Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) |  |  |
| 31. | Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) |  |  |
| 32. | Minimum 4 programy, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej |  |  |
| II | Przystawka argonowa |  |  |
| 1. | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych |  |  |
| 2. | Wartości mocy cięcia i koagulacji regulowane z panelu generatora |  |  |
| 3. | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem |  |  |
| 4. | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem |  |  |
| 5. | Wskaźniki napełnienia butli |  |  |
| 6. | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną |  |  |
| 7. | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji |  |  |
| 8. | Regulacja przepływu w zakresach: - 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min - 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min - 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min |  |  |
| 9. | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W |  |  |
| 10. | System ciągłego monitorowania przepływu argonu |  |  |
| 11. | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody |  |  |
| 12. | Wykrywanie niedrożności sondy |  |  |
| 13. | Wyświetlanie kodów błędów na wyświetlaczu |  |  |
| III | Wózek na diatermię |  |  |
| 1. | Podstawa/miejsce na przełącznik nożny dwupedałowy |  |  |
| 2. | Wózek na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem. Korytko maskujące kable. |  |  |
| 3. | Wózek wyposażony w uchwyt na butlę do argonu. Dodatkowy uchwyt do przetaczania wózka z przodu. |  |  |
| 4. | Wózek wyposażony w szufladę wysuwaną na akcesoria z pokrywą ,możliwością dowolnej konfiguracji wysokości szuflady oraz dokupienia następnych. |  |  |
| IV | Wyposażenie |  |  |
| 1. | Diatermia wyposażona w: - podwójny włącznik nożny, kabel 4m – 1 sztuka; - reduktor ciśnienia z manometrem DIN 477 nr 6 – 1 sztuka; - butla z argonem 4,8l, zawór DIN nr 6, napełniona – 2 sztuki; - wielorazowy uchwyt argonowy, 2 przyciski, kabel 3,5m – 1 sztuka; - kabel wielorazowy do, jednorazowa elektroda neutralna, międzynarodowy, długość 4.5 m, min. 200 sterylizacji, wtyczka płaska – 1 sztuka; - sztywna nożowa elektroda argonowa do cięcia i koagulacji, 100 mm , wielorazowa – 1 sztuka; - sztywna elektroda argonowa do koagulacji, 370 m, wielorazowa – 1 sztuka; - elektroda argonowa do koagulacji z giętką końcówką prostującą się w procesie sterylizacji z trzonkiem Ø4mm, długość 170mm, Ø5mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji – 1 sztuka. |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 2

__________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 3 – ZESTAW RETRAKTOWRÓW AUTOMATYCZNYCH |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw retraktorów automatycznych | 1 sztuka |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Zestaw retraktorów automatycznych – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Zestaw retraktorów automatyczych |  |  |
| 1. | Zestaw retraktorów automatycznych montowany na sterylnie do szyny stołu operacyjnego (przez obłożenie) za pomocą statywu |  |  |
| 2. | Klamra montażowa z mechanizmem sprężynowym z wajchą (ZAMKNIĘTE/OTWARTE) montowana do stołu błyskawicznie przez 3-6 warstwy obłożenia. Montaż bez dokręcania, bez śruby. Ścisłe, 100% dopasowanie klamry do szyny stołu (25x10mm), 100% stabilność – 1 sztuka |  |  |
| 3. | Statyw wykonany z monolitu bez elementu ograniczającego od góry, z możliwością przedłużenia, montowany do klamry montażowej na sterylnie, długość min. 350mm, średnica12mm (+/- 5%) – 1 sztuka |  |  |
| 4. | W zestawie wysięgnik montowany do klamry, długość min. 50cm, średnica 16mm (+/- 5%), stabilny, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry – 1 sztuka |  |  |
| 5. | Element rozgałęźnik do dwóch ramion, długość min. 22cm, montowany na wysięgniku, min. 3 blokady na końcach rozgałęźnika zabezpieczające przed zsunięciem się ramion – 1 sztuka |  |  |
| 6. | Ramiona boczne haka typu ORTHO, min. 40cm, podwójnie łamane, symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry – 2 sztuki. |  |  |
| 7. | Dwupłaszczyznowa klamra montażowa do statywu i ramienia wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służy do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. Klamra współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm (+/- 5%) a także z wysięgnikiem o śr. 16mm (+/- 5%). Izolacja z materiału PEEK w otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni – 1 sztuka. |  |  |
| 8. | Klamra wspomagającą składająca się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm (+/- 5%), a także z wysięgnikiem o śr. 8mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę pozycji umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji, zapewniające stabilność ustalonego poziomu – 3 sztuki. |  |  |
| 9. | Klamry – jednoelementowe klamry zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system “click” – 4 sztuki. |  |  |
| 10. | Uchwyt do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBRÓĆ-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z ramion haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w pozycji obrotowej, ruchomej, długość min. 20cm – 4 sztuki. |  |  |
| 11. | Kontener sterylizacyjny bezobsługowy, rozm. 580x280x150mm, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną BioBarier, zapięcia napinające jednocześnie jako ergonomiczne uchwyty, kąt otwarcia 90 stopni, z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z anodyzowanego aluminium, kolor czerwony, kontener z kompatybilnym koszem z siatki o wymiarach minimalnych: 540 x 255 x 100 mm, kosz z nóżkami i matą silikonową - 1 sztuka |  |  |
| II | Wyposażenie zestawu w haki: |  |  |
| 1. | - Jednoelementowy hak powłokowy, obrotowy typu Kirschner, podgięty, 85mm/60mm (+/- 5%) – 2 sztuki; - Jednoelementowy hak obrotowy, płotkowy, podgięty 90mm/165mm (+/- 5%) – 1 sztuka; - Jednoelementowy hak powłokowy typu Langenbeck, podgięty, 40mm/100mm (+/- 5%) – 1 sztuka; - Jednoelementowy hak obrotowy typu Deaver 70mm/115mm (+/- 5%) – 2 sztuki; - Jednoelementowy hak typu Harrington („serce”) podgięty, 45mm/125mm (+/- 5%) – 1 sztuka; - Jednoelementowy hak typu Slotted perforowany, giętki, 50mm/165mm (+/- 5%) - 1 sztuka. |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 3

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 4 – ULTRASONOGRAFY |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG śródoperacyjne | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 2. | Aparat USG z dopplerem | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 3. | Aparat USG przenośny | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 4. | Aparat USG z głowicą przezprzełykową | 1 sztuka |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG śródoperacyjny – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Konstrukcja |  |  |
| 1. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |  |
| 2. | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  |  |
| 4. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: min. 3 000 000 |  |  |
| 5. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 |  |  |
| 6. | Dynamika systemu: min. 280 dB |  |  |
| 7. | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1600x1200 bez przeplotu, przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| 8. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  |  |
| 9. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, przekątna min. 10 cali |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy: min. od 2 MHz do 18 MHz. |  |  |
| 11. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 19 000 |  |  |
| 12. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  |  |
| 13. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |  |
| 14. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 s |  |  |
| 15. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 38 cm |  |  |
| 16. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 |  |  |
| 17. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |  |
| 2. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1200 obrazów/s |  |  |
| 3. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 350 obrazów/s |  |  |
| 4. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu |  |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 8 częstotliwości do uzyskania obrazu. |  |  |
| 6. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
| 7. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD): min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |  |
| 9. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
| 10. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) - (przy zerowym kącie bramki) - min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
| 11. | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 12. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni |  |  |
| 13. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |  |
| 14. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni |  |  |
| 15. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI |  |  |
| 16. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |  |
| 17. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 |  |  |
| 18. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |  |
| 19. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) z rejestrowaną prędkością min. +/- 6,0 m/sek dla zerowego kąta |  |  |
| 20. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
| 21. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |  |
| 22. | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych |  |  |
| 23. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 24. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map |  |  |
| 25. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| III | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 800 GB na dane pacjenta |  |  |
| 2. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  |  |
| 3. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |  |
| 4. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
| 5. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
| 6. | Videoprinter czarno-biały |  |  |
| 7. | Wbudowane wyjścia USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |
| 8. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| 9. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |  |
| IV | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x18 |  |  |
| 2. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x18 |  |  |
| 3. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 |  |  |
| 4. | Przełączanie głowic z klawiatury/panelu sterowania. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  |  |
| 5. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  |  |
| 6. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| 7. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
| 8. | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Pediatrycznych |  |  |
| V | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
| 1. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: min. 1,0 – 5,0 MHz. Liczba elementów min. 900 Kąt skanowania min. 75 st. Obrazowanie harmoniczne: min. 8 pasm częstotliwości |  | Podać typ: |
| 2. | Głowica Liniowa śródoperacyjna, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: min. 2,0 – 12,0 MHz. Liczba elementów min. 190 Szerokość pola skanowania min. 40 mm Obrazowanie harmoniczne: min. 6 pasm częstotliwości |  | Podać typ: |
| VI | Możliwość rozbudowy aparatu - wymagane opcje |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową śródoperacyjną laparoskopową, zakres częstotliwości pracy min. 5,0-13,0 MHz, liczba elementów min. 190, szerokość skanowania max. 36mm, min. 4 pasma częstotliwości harmonicznej. |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni min. 3,0 – 9,0 MHz, |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 4

PARAMETRY OCENIANE

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG śródoperacyjny – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia parametrów ocenianych TAK/NIE Wypełnia wykonawca Podać oferowany parametr Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: 2-18 MHz – 0 pkt. > 2-18 MHz – 5 pkt. |  |
| 2. | Regulacja głębokości pola obrazowania: 1-38 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. |  |
| 3. | Obrazowanie harmoniczne: 8 pasm – 0 pkt. Powyżej 8 pasm – 5 pkt. |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne głowic ultrasonograficznych: 8 pasm – 0 pkt. powyżej 8 pasm – 5 pkt. |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG z dopplerem – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Konstrukcja |  |  |
| 1. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |  |
| 2. | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  |  |
| 4. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: min. 3 000 000 |  |  |
| 5. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 |  |  |
| 6. | Dynamika systemu: min. 240 dB |  |  |
| 7. | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1600x1200 bez przeplotu, przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| 8. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  |  |
| 9. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, przekątna min. 10 cali |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy: min. od 2 MHz do 18 MHz. |  |  |
| 11. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 19 000 |  |  |
| 12. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  |  |
| 13. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |  |
| 14. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 s |  |  |
| 15. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 38 cm |  |  |
| 16. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 |  |  |
| 17. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |  |
| 2. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1200 obrazów/s |  |  |
| 3. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 350 obrazów/s |  |  |
| 4. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu |  |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 8 częstotliwości do uzyskania obrazu. |  |  |
| 6. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
| 7. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD): min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |  |
| 9. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
| 10. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) - (przy zerowym kącie bramki) - min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
| 11. | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 12. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni |  |  |
| 13. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |  |
| 14. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni |  |  |
| 15. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI |  |  |
| 16. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |  |
| 17. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 |  |  |
| 18. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |  |
| 19. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) z rejestrowaną prędkością min. +/- 6,0 m/sek dla zerowego kąta |  |  |
| 20. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
| 21. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |  |
| 22. | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych |  |  |
| 23. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 24. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map |  |  |
| 25. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| III | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 800 GB na dane pacjenta |  |  |
| 2. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  |  |
| 3. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |  |
| 4. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
| 5. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
| 6. | Videoprinter czarno-biały |  |  |
| 7. | Wbudowane wyjścia min. USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |
| 8. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| 9. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |  |
| IV | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x18 |  |  |
| 2. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x18 |  |  |
| 3. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 |  |  |
| 4. | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  |  |
| 5. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  |  |
| 6. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| 7. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
| 8. | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Pediatrycznych |  |  |
| V | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
| 1. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: min. 1,0 – 5,0 MHz. Liczba elementów min. 900 Kąt skanowania min. 75 st. Obrazowanie harmoniczne: min. 8 pasm częstotliwości |  | Podać typ: |
| 2. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy: min. 3,0 – 13,0 MHz Liczba elementów: min. 700 Szerokość pola skanowania: max 40 mm Obrazowanie harmoniczne: min. 8 pasm częstotliwości Obrazowanie trapezowe |  | Podać typ: |
| VI | Możliwość rozbudowy aparatu – wymagane opcje |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy systemu o precyzyjne obrazowanie panoramiczne (min. 200 cm skanowania) dostępne na głowicach Convex i Liniowych. |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 4

PARAMETRY OCENIANE

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG z dopplerem – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia parametrów ocenianych TAK/NIE Wypełnia wykonawca Podać oferowany parametr Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: 2-18 MHz – 0 pkt. > 2-18 MHz – 5 pkt. |  |
| 2. | Dynamika systemu: 240dB – 0 pkt. >240 dB – 5 pkt |  |
| 3. | Regulacja głębokości pola obrazowania: 1-38 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne, w tym obrazowanie harmoniczne głowic ultrasonograficznych: 8 pasm – 0 pkt. Powyżej 8 pasm – 5 pkt. |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG przenośny – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Konstrukcja |  |  |
| 1. | Najwyższej klasy, przenośny cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. |  |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe (wbudowany akumulator). Minimum 60 min pracy na akumulatorze. |  |  |
| 3. | Cyfrowy przetwornik min.14-bitowy |  |  |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  |  |
| 5. | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 500 000 |  |  |
| 6. | Dynamika systemu min. 260 dB |  |  |
| 7. | W pełni dotykowy, kolorowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. Przekątna ekranu min.11 cali |  |  |
| 8. | Brak klawiatury fizycznej – pełna obsługa za pomocą monitora pracującego w formie tabletu |  |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |  |
| 10. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 18 000 klatek. |  |  |
| 11. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 10 sek. |  |  |
| 12. | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 38 cm |  |  |
| 13. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów): min. 50 |  |  |
| 14. | Waga systemu max. 6,0 kg |  |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) |  |  |
| 2. | FRAME RATE dla trybu B: min. 800 obrazów/sek. |  |  |
| 3. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
| 4. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) |  |  |
| 5. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) |  |  |
| 6. | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 7. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni |  |  |
| 8. | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |  |
| 9. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
| 10. | FRAME RATE dla trybu B + kolor (CD): min. 300 obrazów/sek. |  |  |
| 11. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler |  |  |
| 12. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Dopplera o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
| 13. | Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex |  |  |
| 14. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
| 15. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |  |
| 16. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 |  |  |
| 17. | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach |  |  |
| 18. | Obrazowanie tzw. trapezoidalne na głowicach liniowych |  |  |
| 19. | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 20. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map |  |  |
| III | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie: min. x16 |  |  |
| 2. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera dostępny w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| 4. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
| 5. | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Śródoperacyjnych Urologicznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych |  |  |
| IV | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk typu SSD (Solid State Drive) min. 128 GB |  |  |
| 2. | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie, SD |  |  |
| 3. | Wbudowane wyjście USB 3.0 |  |  |
| 4. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| 5. | Transmisja danych za pomocą Wi-Fi oraz Bluetooth |  |  |
| V | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
| 1. | Głowica MicroConvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 8,0 MHz. Liczba elementów: min. 190 Kąt skanowania min. 80 st. Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  | Podać typ: |
| VI | Możliwość rozbudowy aparatu – wymagane opcje |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 3 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 4

PARAMETRY OCENIANE

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG przenośny – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia parametrów ocenianych TAK/NIE Wypełnia wykonawca Podać oferowany parametr Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): 18 000 klatek – 0 pkt. >18 000 klatek – 5 pkt. |  |
| 2. | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego: 2-38 cm – 0 pkt. >2-38 cm – 5 pkt. |  |
| 3. | Waga systemu: 5-6 kg – 0 pkt <5 kg – 5 pkt |  |
| 4. | Głowice ultrasonograficzne - Liczba elementów: 190 elementów – 0 pkt. >190 elementów – 5 pkt. |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG z głowicą przezprzełykową – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Konstrukcja |  |  |
| 1. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |  |
| 2. | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  |  |
| 4. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: min. 3 000 000 |  |  |
| 5. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 |  |  |
| 6. | Dynamika systemu: min. 280 dB |  |  |
| 7. | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 bez przeplotu, przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| 8. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  |  |
| 9. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, przekątna min. 10 cali |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy: min. od 2 MHz do 18 MHz. |  |  |
| 11. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 19 000 |  |  |
| 12. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  |  |
| 13. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |  |
| 14. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 s |  |  |
| 15. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 35 cm |  |  |
| 16. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 |  |  |
| 17. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |  |
| 2. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1100 obrazów/s |  |  |
| 3. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 300 obrazów/s |  |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 8 częstotliwości do uzyskania obrazu. |  |  |
| 5. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
| 6. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD): min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 7. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |  |
| 8. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
| 9. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) - (przy zerowym kącie bramki) - min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
| 10. | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 11. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni |  |  |
| 12. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |  |
| 13. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni |  |  |
| 14. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI |  |  |
| 15. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |  |
| 16. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 |  |  |
| 17. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |  |
| 18. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) z rejestrowaną prędkością min. 6,0 m/sek dla zerowego kąta |  |  |
| 19. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
| 20. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |  |
| 21. | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych |  |  |
| 22. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 23. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map |  |  |
| 24. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| 25. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array min.: +/- 15 m/s - (przy zerowym kącie bramki) |  |  |
| 26. | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  |  |
| 27. | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop. |  |  |
| 28. | Moduł EKG z analizą krzywej oddechowej |  |  |
| 29. | Analiza Strain / Strain rate |  |  |
| III | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB na dane pacjenta |  |  |
| 2. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  |  |
| 3. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |  |
| 4. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
| 5. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
| 6. | Videoprinter czarno-biały |  |  |
| 7. | Wbudowane wyjścia min. USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |
| 8. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| 9. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |  |
| IV | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x 18 |  |  |
| 2. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x 18 |  |  |
| 3. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 |  |  |
| 4. | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  |  |
| 5. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  |  |
| 6. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| 7. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
| 8. | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych |  |  |
| V | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
| 1. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: min. 1,0 – 5,0 MHz. Liczba elementów min. 900 Kąt skanowania min. 70 st. Obrazowanie harmoniczne: min. 6 pasm częstotliwości |  | Podać typ: |
| 2. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy: min. 3,0 – 12,0 MHz Liczba elementów: min. 190 Szerokość pola skanowania: max 40 mm Obrazowanie harmoniczne: min. 6 pasm częstotliwości Obrazowanie trapezowe |  | Podać typ: |
| 3. | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. Liczba elementów min. 120 Kąt skanowania min. 90 st. Obrazowanie harmoniczne: min. 4 pasma częstotliwości |  | Podać typ: |
| 4. | Głowica kardiologiczna Phased Array przezprzełykowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: min. 2,0 – 8,0 MHz. Liczba elementów min. 128 Kąt obrazowania min. 90 stopni |  | Podać typ: |
| VI | Możliwość rozbudowy aparatu – wymagane opcje |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o elastrografię typu Strain |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 4

PARAMETRY OCENIANE

| Przedmiot zamówienia: Aparat USG z głowicą przezprzełykową – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia parametrów ocenianych TAK/NIE Wypełnia wykonawca Podać oferowany parametr Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: 2-18 MHz – 0 pkt. Powyżej 2-18 MHz – 5 pkt. |  |
| 2. | Dynamika systemu: 280dB – 0 pkt. >280 dB – 5 pkt. |  |
| 3. | Regulacja głębokości pola obrazowania: 1-35 cm – 0 pkt. >1-35 cm – 5 pkt. |  |
| 4. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array: +/- 15 m/s – 0 pkt. >+/- 15 m/s- 5 pkt. |  |

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 5 – KARDIOMONITORY |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarny | 4 sztuki |  |  |  |  |
| 2. | Kardiomonitor mobilny | 2 sztuki |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor stacjonarny – 4 sztuki Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Monitor stacjonarny |  |  |
| 1. | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Kardiomonitor zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 9h |  |  |
| 2. | Rama modułów pomiarowych w obudowie kardiomonitora (brak dodatkowych elementów stanowiska pomiarowego) |  |  |
| 3. | W obudowie monitora min. 2 miejsca na opcjonalne moduły dodatkowe (CO2, rzut serca) z możliwością podłączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe |  |  |
| 4. | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów - tzw. "WYSIWYG") |  |  |
| 5. | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej czternastu krzywych jednocześnie (bez funkcji 12 EKG). Przekątna ekranu min. 17” (rozdzielczość min. 1280 x 1024) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). |  |  |
| 6. | Pod ekranem umieszczone dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie ekranu trendów, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie, wydruk na drukarce termicznej. |  |  |
| 7. | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. |  |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych (ekran podzielony na 4 części z których 3 dedykowane są parametrom NIBP, HR, SpO2 oraz 1 prezentująca jednocześnie dwie krzywe SpO2 i EKG), ekran trendów obok krzywych, ekran OxyCRG, ekran 12 odprowadzeń EKG oraz ekran wyświetlający dane z urządzeń zewnętrznych i ekran podglądu innego kardiomonitora w sieci. |  |  |
| 9. | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu). |  |  |
| 10. | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe). |  |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. |  |  |
| 12. | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych. |  |  |
| 13. | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 10 dni monitorowania |  |  |
| 14. | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, przez co najmniej 9 godzin w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne. |  |  |
| 15. | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. |  |  |
| 16. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. |  |  |
| 17. | Rejestracja zdarzeń alarmowych |  |  |
| 18. | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane kolorystycznie oraz rozdzielone fizycznie (w osobnych obudowach) dla łatwiejszej identyfikacji. |  |  |
| 19. | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową LAN oraz wewnętrzny, dedykowany moduł WiFi (opcja) - do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. |  |  |
| 20. | Monitor wyposażony w moduł transportowy z własnym, dotykowym ekranem, pozwalający na ciągłe, nieprzerwane (pełna ciągłość danych z monitorowania na stanowisku stacjonarnym oraz w transporcie) monitorowanie co najmniej EKG (x5), SpO2, NIBP, Temp (x2), IBP (x2) podczas transportu pacjenta. |  |  |
| 21. | Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem. |  |  |
| 22. | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu CO2 (wyposażonego w slot kart SIM i obsługujący min. komunikację w sieci 3G) realizującego pomiar w transporcie, który zapewnia ciągłość pomiarów (nieprzerwaną pracę) podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego. |  |  |
| 23. | Masa modułu transportowego poniżej 1,5 kg (z akumulatorem), zasilanie bateryjne na minimum 5 godzin pracy, złącze USB do przenoszenia danych. |  |  |
| 24. | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5” (z dedykowanymi przyciskami do m.in. wyciszenia alarmu oraz startu pomiaru NIBP, umieszonymi poza ekranem) |  |  |
| 25. | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia (bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu do ekranu głównego kardiomonitora). |  |  |
| 26. | Moduł transportowy z własnym ekranem, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego oraz poza-szpitalnego, odporny na zachlapania (min. IP44), pozwalający na komunikację bezprzewodową ze stacją centralną. |  |  |
| 27. | Moduł transportowy odporny na upadki z wysokości min. 1,2m |  |  |
| 28. | Możliwość zastosowania opcjonalnego kabla do połączenia monitora transportowego (znajdującego się poza stacją dokującą) z monitorem głównym i sterowania nim z poziomu ekranu monitora |  |  |
| 29. | Moduł transportowy wyposażony w złącze USB pozwalający na podłączenie klawiatury, myszy lub pamięci USB w celu przeniesienia danych monitorowania pacjenta do komputera PC |  |  |
| 30. | Możliwość podglądu wskazań mierzonych parametrów na monitorze transportowym również po podłączeniu do monitora głównego |  |  |
| 31. | Moduł transportowy z zaimplementowaną funkcją oceny stanu pacjenta łączącą parametry odczytane przez czujniki pomiarowe (MEWS) |  |  |
| 32. | Moduł transportowy z wbudowanym modułem WiFi do ewentualnego późniejszego podłączenia go z centralą pielęgniarską, podczas pracy jako urządzenie wolnostojące. |  |  |
| 33. | Moduł transportowy umożliwiający ładowanie akumulatora poza kardiomonitorem głównym. |  |  |
| 34. | W zestawie zasilacz zewnętrzny do ładowania modułu transportowego, pracujący na zasilaniu 230V. |  |  |
| 35. | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch ekranów różnych typów. |  |  |
| 36. | Funkcja wyświetlania na ekranie głównym punktacji wg Skali Wczesnego Ostrzegania MEWS (kondycji zdrowotnej pacjenta) |  |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o podłączenie zewnętrznych urządzeń medycznych w tym aparatów do znieczulania i respiratorów |  |  |
| 38 | Możliwość podłączenia monitora, bez żadnych dodatkowych kosztów przy wykorzystaniu złącza Ethernet - RJ-45 do centrali pielęgniarskiej, obsługującej eksport badań EKG do systemu holterowskiego w celu ich analizy. |  |  |
| II | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. |  |  |
| 2. | Detekcja sygnału stymulatora serca |  |  |
| 3. | Pomiar położenia odcinka ST w zakresie od – 2,0 do +2,0 mV dla wszystkich monitorowanych (3,7,12) kanałów jednocześnie |  |  |
| 4. | Prezentacja wartości zmian położenia odcinka ST na ekranie głównym monitora, bez konieczności wchodzenia do menu lub otwierania dodatkowych okien |  |  |
| 5. | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. |  |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego |  |  |
| 7. | Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm |  |  |
| 8. | Analiza arytmii – min. 33 kategorie |  |  |
| 9. | Zakres pomiaru Resp. min. 0-120 odd./min. |  |  |
| 10. | Możliwość regulacji czasu bezdechu |  |  |
| III | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| 1. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. |  |  |
| 2. | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. |  |  |
| 3. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. |  |  |
| 4. | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm z dokładnością min. ±2bpm |  |  |
| IV | Pomiar temperatury |  |  |
| 1. | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 5 do 50 [°C] |  |  |
| 2. | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). |  |  |
| 3. | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |  |  |
| 4. | Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur |  |  |
| V | Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną |  |  |
| 1. | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny, automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 8 godzin oraz ciągły (min. 5 minut) |  |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia min. 10-270 mmHg |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru tętna min. 40-240bpm z dokładnością min. ±3 bpm lub 3,5% |  |  |
| 4. | Alarm desaturacji |  |  |
| 5. | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2 |  |  |
| VI | Pomiar ciśnienia met. Inwazyjną |  |  |
| 1. | Możliwość monitorowania IBP w 2 kanałach tętnicze i OCŻ |  |  |
| 2. | Pomiar w zakresie min. -50 - +300 [mmHg] |  |  |
| VII | Pomiar kapnografii |  |  |
| 1. | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego |  |  |
| 2. | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0 – 150 mmHg |  |  |
| 3. | Dokładność pomiaru EtCO2 ±2 mmHg w zakresie od 0 mmHg do 40 mmHg |  |  |
| 4. | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min |  |  |
| 5. | Możliwość regulacji czasu próbkowania (min. dwie prędkości) |  |  |
| 6. | Czas odpowiedzi na zmiany CO2 poniżej 4s |  |  |
| 7. | Możliwość wstrzymania pomiaru (wyłączenia układu pomiarowego) bez konieczności odłączania modułu od urządzenia |  |  |
| 8. | Rozpoczęcie pomiaru po min. 20 sekundach. Pełna dokładność w czasie maks. 2 minut |  |  |
| 9. | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. |  |  |
| VIII | Moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji (C.O.) (w obu monitorach) |  |  |
| 1. | Mierzone parametry min. CO, TB, TI |  |  |
| 2. | Zakres pomiaru CO min. 0,1 – 20l/min |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru temperatury krwi min. 23°C - 40°C |  |  |
| IX | Wyposażenie każdego kardiomonitora: |  |  |
| 1. | - kabel EKG do monitorowania 5 odprowadzeń – 1 sztuka, - wielorazowy czujnik na palec, wykonany z silikonu – 1 sztuka, - przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe – 2 sztuki w różnych rozmiarach, - czujnik pomiaru temp. powierzchniowej – 1 sztuka, - kabel interfejsowy do pomiaru IBP – 1 sztuka, - zasilacz zew. do ładowania modułu transportowego poza kardiomonitorem – 1 sztuka, - kabel do pomiaru rzutu serca – 1 sztuka, - sonda pomiaru temperatury (iniektatu do cewnika BD) – 1 sztuka, - obudowa sondy temperatury – 1 sztuka, - strzykawka kontrolna do iniektatu wyposażona w okrągłe uchwyty na palce (przy cylindrze i tłoku) pozwalające na lepszą kontrolę przepływu – 1 sztuka, - mocowanie monitora do ściany (z koszykiem na akcesoria) – 1 sztuka. |  |  |
| X | Możliwość rozbudowy aparatu – wymagane opcje |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu serca metodą kardio-impedancji (ICG) Mierzone parametry min. SV, HR, CO. Zakres pomiaru CO min. 0,1-30 l/min Zakres pomiaru HR min. 50-250 bpm z dokładnością min. ±2bpm W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Elektrody ICG 2 opakowania (po 4 pary elektrod) |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru stężenia gazów anestetycznych realizujący pomiar w strumieniu bocznym. Mierzone parametry i gazy min. HAL, ENV, ISO, SEV, DES, N20, CO2, O2 (opcja), MAC, AwRR Technologia odprowadzania wilgoci poprzez zastosowanie pułapki wodnej ze złączem Luer-Lock Możliwość pomiaru stężenia O2 metodą paramagnetyczną (opcja) W zestawie pułapka wodna. |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 5

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: 2. Kardiomonitor mobilny – 2 sztuki Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Monitor mobilny |  |  |
| 1. | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Kardiomonitor zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 9h |  |  |
| 2. | Rama modułów pomiarowych w obudowie kardiomonitora (brak dodatkowych elementów stanowiska pomiarowego) |  |  |
| 3. | W obudowie monitora min. 2 miejsca na opcjonalne moduły dodatkowe (CO2, rzut serca) z możliwością podłączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe |  |  |
| 4. | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów - tzw. "WYSIWYG") |  |  |
| 5. | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej czternastu krzywych jednocześnie (bez funkcji 12 EKG). Przekątna ekranu min. 17” (rozdzielczość min. 1280 x 1024) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). |  |  |
| 6. | Pod ekranem umieszczone dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie ekranu trendów, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie, wydruk na drukarce termicznej. |  |  |
| 7. | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. |  |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych (ekran podzielony na 4 części z których 3 dedykowane są parametrom NIBP, HR, SpO2 oraz 1 prezentująca jednocześnie dwie krzywe SpO2 i EKG), ekran trendów obok krzywych, ekran OxyCRG, ekran 12 odprowadzeń EKG oraz ekran wyświetlający dane z urządzeń zewnętrznych i ekran podglądu innego kardiomonitora w sieci. |  |  |
| 9. | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu). |  |  |
| 10 | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe). |  |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. |  |  |
| 12. | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych. |  |  |
| 13. | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 10 dni monitorowania |  |  |
| 14. | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, przez co najmniej 9 godzin w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne. |  |  |
| 15. | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. |  |  |
| 16. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. |  |  |
| 17. | Rejestracja zdarzeń alarmowych |  |  |
| 18. | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane kolorystycznie oraz rozdzielone fizycznie (w osobnych obudowach) dla łatwiejszej identyfikacji. |  |  |
| 19. | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową LAN oraz wewnętrzny, dedykowany moduł WiFi (opcja) - do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. |  |  |
| 20. | Monitor wyposażony w moduł transportowy z własnym, dotykowym ekranem, pozwalający na ciągłe, nieprzerwane (pełna ciągłość danych z monitorowania na stanowisku stacjonarnym oraz w transporcie) monitorowanie co najmniej EKG (x5), SpO2, NIBP, Temp (x2), IBP (x2) podczas transportu pacjenta. |  |  |
| 21. | Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem. |  |  |
| 22. | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu CO2 (wyposażonego w slot kart SIM i obsługujący min. komunikację w sieci 3G) realizującego pomiar w transporcie, który zapewnia ciągłość pomiarów (nieprzerwaną pracę) podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego. |  |  |
| 23. | Masa modułu transportowego poniżej 1,5 kg (z akumulatorem), zasilanie bateryjne na minimum 5 godzin pracy, złącze USB do przenoszenia danych. |  |  |
| 24. | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5” (z dedykowanymi przyciskami do m.in. wyciszenia alarmu oraz startu pomiaru NIBP, umieszonymi poza ekranem) |  |  |
| 25. | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia (bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu do ekranu głównego kardiomonitora). |  |  |
| 26. | Moduł transportowy z własnym ekranem, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego oraz poza-szpitalnego, odporny na zachlapania (min. IPX4), pozwalający na komunikację bezprzewodową ze stacją centralną. |  |  |
| 27. | Moduł transportowy odporny na upadki z wysokości 1,2m |  |  |
| 28. | Możliwość zastosowania opcjonalnego kabla do połączenia monitora transportowego (znajdującego się poza stacją dokującą) z monitorem głównym i sterowania nim z poziomu ekranu monitora |  |  |
| 29. | Moduł transportowy wyposażony w złącze USB pozwalający na podłączenie klawiatury, myszy lub pamięci USB w celu przeniesienia danych monitorowania pacjenta do komputera PC |  |  |
| 30. | Możliwość podglądu wskazań mierzonych parametrów na monitorze transportowym również po podłączeniu do monitora głównego |  |  |
| 31. | Moduł transportowy z zaimplementowaną funkcją oceny stanu pacjenta łączącą parametry odczytane przez czujniki pomiarowe (MEWS) |  |  |
| 32. | Moduł transportowy z wbudowanym modułem WiFi do ewentualnego późniejszego podłączenia go z centralą pielęgniarską, podczas pracy jako urządzenie wolnostojące. |  |  |
| 33. | Moduł transportowy umożliwiający ładowanie akumulatora poza kardiomonitorem głównym. |  |  |
| 34. | W zestawie zasilacz zewnętrzny do ładowania modułu transportowego, pracujący na zasilaniu 230V. |  |  |
| 35. | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch ekranów różnych typów. |  |  |
| 36. | Funkcja wyświetlania na ekranie głównym punktacji wg Skali Wczesnego Ostrzegania MEWS (kondycji zdrowotnej pacjenta) |  |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o podłączenie zewnętrznych urządzeń medycznych w tym aparatów do znieczulania i respiratorów |  |  |
| 38. | Możliwość podłączenia monitora, bez żadnych dodatkowych kosztów przy wykorzystaniu złącza Ethernet - RJ-45 do centrali pielęgniarskiej, obsługującej eksport badań EKG do systemu holterowskiego w celu ich analizy. |  |  |
| II | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. |  |  |
| 2. | Detekcja sygnału stymulatora serca |  |  |
| 3. | Pomiar położenia odcinka ST w zakresie od – 2,0 do +2,0 mV dla wszystkich monitorowanych (3,7,12) kanałów jednocześnie |  |  |
| 4. | Prezentacja wartości zmian położenia odcinka ST na ekranie głównym monitora, bez konieczności wchodzenia do menu lub otwierania dodatkowych okien |  |  |
| 5. | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. |  |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego |  |  |
| 7. | Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm |  |  |
| 8. | Analiza arytmii – min. 33 kategorie |  |  |
| 9. | Zakres pomiaru Resp. min. 0-120 odd./min. |  |  |
| 10. | Możliwość regulacji czasu bezdechu |  |  |
| III | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| 1. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. |  |  |
| 2. | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. |  |  |
| 3. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. |  |  |
| 4. | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm z dokładnością min. ±2bpm |  |  |
| IV | Pomiar temperatury |  |  |
| 1. | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 5 do 50 [°C] |  |  |
| 2. | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). |  |  |
| 3. | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |  |  |
| 4. | Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur |  |  |
| V | Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną |  |  |
| 1. | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny, automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 8 godzin oraz ciągły (min. 5 minut) |  |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia min. 10-270 mmHg |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru tętna min. 40-240bpm z dokładnością min. ±3 bpm lub 3,5% |  |  |
| 4. | Alarm desaturacji |  |  |
| 5. | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2 |  |  |
| VI | Pomiar ciśnienia met. Inwazyjną |  |  |
| 1. | Możliwość monitorowania IBP w 2 kanałach tętnicze i OCŻ |  |  |
| 2. | Pomiar w zakresie min. -50 - +300 [mmHg] |  |  |
| VII | Pomiar kapnografii |  |  |
| 1. | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego |  |  |
| 2. | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0 – 150 mmHg |  |  |
| 3. | Dokładność pomiaru EtCO2 ±2 mmHg w zakresie od 0 mmHg do 40 mmHg |  |  |
| 4. | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min |  |  |
| 5. | Możliwość regulacji czasu próbkowania (min. dwie prędkości) |  |  |
| 6. | Czas odpowiedzi na zmiany CO2 poniżej 4s |  |  |
| 7. | Możliwość wstrzymania pomiaru (wyłączenia układu pomiarowego) bez konieczności odłączania modułu od urządzenia |  |  |
| 8. | Rozpoczęcie pomiaru po min. 20 sekundach. Pełna dokładność w czasie maks. 2 minut |  |  |
| 9. | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. |  |  |
| VIII | Wyposażenie każdego kardiomonitora: |  |  |
| 1. | - kabel EKG do monitorowania 5 odprowadzeń – 1 sztuka, - wielorazowy czujnik na palec, wykonany z silikonu – 1 sztuka, - przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe – 2 sztuki w różnych rozmiarach, - czujnik pomiaru temp. powierzchniowej – 1 sztuka, - kabel interfejsowy do pomiaru IBP – 1 sztuka, - zasilacz zew. do ładowania modułu transportowego poza kardiomonitorem – 1 sztuka, - mocowanie monitora do ściany (z koszykiem na akcesoria) – 1 sztuka. |  |  |
| IX | Możliwość rozbudowy aparatu - wymagane opcje |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji (C.O.) Mierzone parametry min. CO, TB, TI Zakres pomiaru CO min. 0,1 – 20l/min Zakres pomiaru temperatury krwi min. 23°C - 40°C W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Sonda pomiaru temperatury (iniektatu do cewnika BD) - Obudowa sondy temperatury - Strzykawka kontrolna do iniektatu wyposażona w okrągłe uchwyty na palce (przy cylindrze i tłoku) pozwalające na lepszą kontrolę przepływu |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu serca metodą kardio-impedancji (ICG) Mierzone parametry min. SV, HR, CO. Zakres pomiaru CO min. 0,1-30 l/min Zakres pomiaru HR min. 50-250 bpm z dokładnością min. ±2bpm W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Elektrody ICG 2 opakowania (po 4 pary elektrod) |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru stężenia gazów anestetycznych realizujący pomiar w strumieniu bocznym. Mierzone parametry i gazy min. HAL, ENV, ISO, SEV, DES, N20, CO2, O2 (opcja), MAC, AwRR Technologia odprowadzania wilgoci poprzez zastosowanie pułapki wodnej ze złączem Luer-Lock Możliwość pomiaru stężenia O2 metodą paramagnetyczną (opcja) W zestawie pułapka wodna. |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 5

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 6 – URZĄDZENNIE 2-KANAŁOWE DO ODCINKOWEGO NIEDOKRWIENIA KOŃCZYN |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie 2-kanałowe do odcinkowego niedokrwienia kończyn | 1 sztuka |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: Urządzenie 2-kanałowe do odcinkowego niedokrwienia kończyn – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Urządzenie 2-kanałowe do odcinkowego niedokrwienia kończyn: |  |  |
| 1. | Zasilanie elektryczne 230V, moc wyjściowa nie więcej niż 60 W |  |  |
| 2. | Gładka powierzchnia bez wystających pokręteł ułatwiająca mycie i dezynfekcję |  |  |
| 3. | Wbudowany kompresor |  |  |
| 4. | Wbudowany akumulator pozwalający na min. 4 godziny pracy w przypadku utraty zasilania |  |  |
| 5. | Możliwość przymocowania aparatu do szyny stołu, wózka lub do statywu |  |  |
| 6. | Aparat dwukanałowy z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch niezależnych mankietów |  |  |
| 7. | Podłączenia kodowane kolorami, np.: niebieski/czerwony |  |  |
| 8. | Możliwość zabiegu na dwóch kończynach jednocześnie |  |  |
| 9. | Możliwość wykonania dożylnego znieczulenia odcinkowego |  |  |
| 10. | Wbudowany mikroprocesor sterujący bezpieczną pracą aparatu |  |  |
| 11. | Automatyczne testowanie i kalibracja po każdorazowym włączeniu aparatu |  |  |
| 12. | Automatyczna korekta ciśnienia w przypadku nieszczelności |  |  |
| 13. | Automatyczne odliczanie czasu z sygnałem dźwiękowym po upłynięciu zadanego czasu |  |  |
| 14. | Czas odcinkowego znieczulenia konfigurowany przez użytkownika |  |  |
| 15. | Ciekłokrystaliczny monitor LCD |  |  |
| 16. | Menu piktogramowe, komunikaty w języku polskim |  |  |
| 17. | Możliwość ustawienia czasu i ciśnienia zamknięcia |  |  |
| 18. | Zakres regulacji ciśnienia: 30 – 600 mm Hg z dokładnością ± 4 mm Hg |  |  |
| 19. | Zakres regulacji czasu min.: 0 – 180 minut |  |  |
| 20. | Waga aparatu: nie więcej niż 6 kg |  |  |
| 21. | Wymiary aparatu: 30 x 14,5 x 16 cm +/- 5% |  |  |
| 22. | Mankiety pojedyncze w wielu rozmiarach, kodowane kolorami |  |  |
| 23. | Możliwość dokupienia mankietu osobno |  |  |
| II | Wyposażenie urządzenia: |  |  |
| 1. | Wózek lub stojak na kółkach z blokadą, z koszykiem na akcesoria |  |  |
| 2. | Kabel przedłużający do mankietu, pojedynczy, długość min. 5 m |  |  |
| 3. | Kabel przedłużający do mankietu do znieczuleń odcinkowych, podwójny, czerwono-niebieski, min. dł. 3m |  |  |
| 4. | Mankiet uciskowy pojedynczy 3XL: dla dorosłych na udo (131x12cm +/-5%) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 5. | Mankiet uciskowy pojedynczy 2XL: dla dorosłych na udo (109x10cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 6. | Mankiet uciskowy pojedynczy XL dla dorosłych na udo (95x15cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 7. | Mankiet uciskowy pojedynczy L dla dorosłych na udo (71x12cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 8. | Mankiet uciskowy pojedynczy M dla dorosłych na rękę/udo (60x10cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 9. | Mankiet uciskowy pojedynczy S dla dorosłych na rękę (49,5x8,5cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 10. | Mankiet uciskowy pojedynczy XS dla dorosłych na rękę (29x7cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 11. | Mankiet uciskowy pojedynczy 2XS dla dorosłych na rękę (25x5,5cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |
| 12. | Mankiet uciskowy podwójny do znieczuleń odcinkowych, (50x15cm +/-5%)) kompatybilny z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 6

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 7 – DETEKOR NERWU KRTANIOWEGO |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detektor nerwu krtaniowego | 1 sztuka |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: 1. Detektor nerwu krtaniowego – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Detektor nerwu krtaniowego |  |  |
| 1. | System do zastosowania w chirurgii ogólnej, onkologicznej, endokrynologicznej, ortopedycznej, laryngologicznej, chirurgii twarzowo-szczękowej, kolorektalnej, naczyniowej |  |  |
| 2. | Ilość kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej min.4 |  |  |
| 3. | Obrazowania potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG |  |  |
| 4. | Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu przyciskiem nożnym lub z poziomu przycisków na monitorze |  |  |
| 5. | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie |  |  |
| 6. | Możliwość dodatkowego oprogramowania umożliwiającego monitoring somatosensorycznych potencjałów wywołanych ( SEP) wykorzystywanych w chirurgii naczyniowej |  |  |
| 7. | Dwa zintegrowane stymulatory stałoprądowe (0,01 - 25 mA,1 – 30Hz,50 – 2000 μs, napięcie maksymalne 100V) do bezpośredniej oraz ciągłej stymulacji nerwów |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG |  |  |
| 9. | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny |  |  |
| 10. | Menu obsługi w języku polskim |  |  |
| 11. | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu |  |  |
| 12. | Dostęp do kompletnej bazy danych |  |  |
| 13. | Elektrody odbiorcze i sondy stymulacyjne podłączone w przednim panelu urządzenia |  |  |
| 14. | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną |  |  |
| 15. | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB |  |  |
| 16. | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł |  |  |
| 17. | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – skaner wbudowany lub dołączony |  |  |
| 18. | Porty USB – min. 3 szt., port LAN/Ethernet – min. 1szt., VGA – min. 1 szt. |  |  |
| 19. | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) |  |  |
| II | Wyposażenie aparatu |  |  |
| 1. | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną – 1 sztuka |  |  |
| 2. | Sonda bipolarna prosta typ widelec (dł. robocza min. 4cm, dł. całkowita min. 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów autoklawowalna wraz z przewodem podłączeniowym o dł. min. 3m i kasetą sterylizacyjną – 1 sztuka |  |  |
| 3. | Elektroda odbiorcza jednorazowego użytku, naklejana w całości na rurkę intubacyjną o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi, min. 4 kanały odbiorcze z elektrodą neutralną – 2 sztuki |  |  |
| 4. | Jednorazowa sonda bipolarna mikrowidelec, dł. robocza min. 4cm, długość całkowita min. 15cm z przewodem o dł. min. 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów – 2 sztuki |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 7

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 8 – RESPIRATORY |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator stacjonarny | 2 sztuki |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: 1.Respirator stacjonarny – 2 sztuki Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  |  |
| 2. | Respirator dla dorosłych, dzieci |  |  |
| 3. | Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,0 do 6,0 bar |  |  |
| 4. | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce |  |  |
| 5. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |  |
| 6. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 60 minut |  |  |
| 7. | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania powietrzem |  |  |
| 8. | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania tlenem |  |  |
| II | Tryby wentylacji |  |  |
| 1. | Wentylacja kontrolowana objętością |  |  |
| 2. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |  |
| 3. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP |  |  |
| 4. | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia |  |  |
| 5. | SIMV |  |  |
| 6. | Wentylacja nieinwazyjna |  |  |
| 7. | Wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów. |  |  |
| 8. | PSV |  |  |
| 9. | PEEP/CPAP |  |  |
| 10. | Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i nieaktywnych oddechowo. |  |  |
| 11. | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora |  |  |
| 12. | Wdech manualny |  |  |
| 13. | Oddech spontaniczny |  |  |
| 14. | Wentylacja bezdechu |  |  |
| III | Parametry nastawialne |  |  |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-120odd/min |  |  |
| 2. | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2000 ml |  |  |
| 3. | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O |  |  |
| 4. | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% |  |  |
| 5. | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 |  |  |
| 6. | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 9 sek |  |  |
| 7. | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min |  |  |
| 8. | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek |  |  |
| 9. | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek |  |  |
| 10. | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od 0,5 do10 cm H2O poniżej PEEP/CPAP |  |  |
| 11. | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do15 l/min |  |  |
| 12. | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O |  |  |
| 13. | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |  |  |
| 14. | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |  |  |
| 15. | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 100 cm H2O |  |  |
| 16. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od10 do 40% przepływu szczytowego wdechowego |  |  |
| 17. | Kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna |  |  |
| 18. | Narastanie ciśnienia 25 –200 ms |  |  |
| IV | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
| 1. | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 15”, |  |  |
| 2. | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem |  |  |
| 3. | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |  |  |
| 4. | Ciśnienie szczytowe |  |  |
| 5. | Ciśnienie średnie |  |  |
| 6. | Ciśnienie minimalne |  |  |
| 7. | Ciśnienie plateau |  |  |
| 8. | Ciśnienie PEEP/CPAP |  |  |
| 9. | Przepływ szczytowy wdechowy |  |  |
| 10. | Przepływ szczytowy wydechowy |  |  |
| 11. | Objętość pojedynczego wydechu |  |  |
| 12. | Wentylacja minutowa |  |  |
| 13. | Stosunek I:E |  |  |
| 14. | Całkowita częstość oddechów |  |  |
| 15. | Częstość oddechów spontanicznych |  |  |
| 16. | Czas wdechu |  |  |
| 17. | Czas wydechu |  |  |
| 18. | Stężenie O2 |  |  |
| 19. | Podatność statyczna |  |  |
| 20. | AutoPEEP |  |  |
| 21. | Stała czasowa wydechu |  |  |
| 22. | Stała czasowa wdechu |  |  |
| 23. | Opory wydechowe |  |  |
| 24. | Opory wdechowe |  |  |
| 25. | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji |  |  |
| 26. | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |  |  |
| 27. | Pomiar ciśnienia przezpłucnego |  |  |
| 28. | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 |  |  |
| 29. | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym |  |  |
| 30. | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego |  |  |
| 31. | Trendy mierzonych parametrów /96 godzinne/ |  |  |
| 32. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  |  |
| V | Alarmy |  |  |
| 1. | Niskiej wentylacji minutowej |  |  |
| 2. | Wysokiej wentylacji minutowej |  |  |
| 3. | Niskiego ciśnienia |  |  |
| 4. | Wysokiego ciśnienia |  |  |
| 5. | Niskiej objętości wydychanej |  |  |
| 6. | Wysokiej objętości wydychanej |  |  |
| 7. | Niskiej częstości oddechów |  |  |
| 8. | Wysokiej częstości oddechów |  |  |
| 9. | Bezdechu |  |  |
| 10. | Stężenia O2 |  |  |
| 11. | Rozłączenia układu pacjenta |  |  |
| 12. | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  |  |
| 13. | Zaniku zasilania sieciowego |  |  |
| 14. | Zaniku zasilania powietrzem |  |  |
| 15. | Zaniku zasilania O2 |  |  |
| 16. | Zaniku zasilania bateryjnego |  |  |
| 17. | Poziom głośności alarmów - ustawialny |  |  |
| 18. | Hierarchia ważności alarmów |  |  |
| VI | Pozostałe funkcje i wyposażenie |  |  |
| 1. | Integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o funkcję rekrutacji pęcherzyków płucnych |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o integralny pomiar CO2 wyświetlany na ekranie respiratora |  |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej bazującej na pomiarach CO2 i SpO2 |  |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o terapię wysokim przepływem tlenu - High Flow |  |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  |  |
| 7. | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |  |
| 8. | Pamięć alarmów |  |  |
| 9. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) |  |  |
| 10. | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej |  |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja przecieku |  |  |
| 12. | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu |  |  |
| 13. | Pamięć zdarzeń do 1000 wyświetlana na monitorze respiratora |  |  |
| 14. | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  |  |
| 15. | Układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu 10 szt. |  |  |
| 16. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  |  |
| 17. | Możliwość stosowania wentylacji Heliox (opcja) |  |  |
| 18. | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym |  |  |
| 19. | Komunikacja w języku polskim |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 8

PARAMETRY OCENIANE

| Przedmiot zamówienia: 1.Respirator stacjonarny – 2 sztuki Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia parametrów ocenianych TAK/NIE Wypełnia wykonawca Podać oferowany parametr Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Tryby wentylacji: APVcmv Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Tryby wentylacji: APVsimv Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Westchnienia automatyczne Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |
| 4. | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji: Ciśnienie ΔP , pomiar wyświetlany na ekranie respiratora Tak – 5 pkt. ; Nie – 0 pkt. |  |

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1

Do SIWZ nr NLO-3820-10/PN/19

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 9 – SYSTEM LUCAS |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | 1 sztuka |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: System do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 sztuka Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2019r. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja |  |  |
| 2. | Działanie urządzenia w pełni elektryczne |  |  |
| 3. | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 cm / Częstość – od 100 do 120 uc./min |  |  |
| 4. | Ładowanie urządzenia bez otwierani / wyjmowania go z plecaka/ torby wraz z widocznym wskaźnikiem stanu naładowania baterii |  |  |
| 5. | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm |  |  |
| 6. | Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V / zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V |  |  |
| 7. | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 150 min |  |  |
| 8. | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację |  |  |
| 9. | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego poniżej 125 min |  |  |
| 10. | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC |  |  |
| 11. | Ładowarka wewnątrz urządzenia |  |  |
| 12. | Czas pracy urządzenia przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. |  |  |
| 13. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |  |
| 14. | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg. |  |  |
| 15. | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. |  |  |
| II | Wyposażenie: |  |  |
| 1. | torba lub plecak – 1 sztuka |  |  |
| 2. | deska pod plecy – 1 sztuka |  |  |
| 3. | akumulator – 1 sztuka |  |  |
| 4. | Elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu – min. 12 sztuk |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 9

_________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)